## Slide 1: Messunsicherheit nach GUM
Anwendung von Ergebnisberichten zur Rückführung Kalibrierung / Prüfung / Eichung
Michael Matus
Wien, 2022

## Slide 2: Ergebnisberichte
Kalibrierscheine (sowie Prüfungs- und Eichscheine) sind ein notwendige Voraussetzung zur messtechnischen Rückführung.
Sinnvoll sind sie nur, wenn die vorhandene Information korrekt eingesetzt wird.
Messunsicherheitsberechnung: Man betrachtet die Scheine als Kenntnis über bestimmte Einflussgrößen.
Es muss aus ihnen daher Erwartungswerte und Standardunsicherheiten abgeleitet werden

## Slide 3: Kalibrierschein
Kleine Anzahl von Kalibrierpunkten (anzeigendes Messgerät) der nötig!
Explizite Angabe der Messunsicherheiten (bei Kalibrierpunkten) !
Gültig zum Zeitpunkt der Kalibrierung Stabilität nötig! Drift? Unbestimmt?
Gültig unter Umgebungsbedingungen bei der Kalibrierung Umgebungseinflüsse nötig?

## Slide 4: Kalibrierschein
Kleine Anzahl von Kalibrierpunkten (anzeigendes Messgerät) Meist Interpolation der Abweichungen und Unsicherheiten nötig!
Explizite Angabe der Messunsicherheiten (bei Kalibrierpunkten) Nur anwendbar an den Punkten und bei Korrektur der Abweichungen!
Gültig zum Zeitpunkt der Kalibrierung Zusätzliches Wissen über Stabilität nötig! Drift? Unbestimmt?
Gültig unter Umgebungsbedingungen bei der Kalibrierung Zusätzliches Wissen über Umgebungseinflüsse nötig?

## Slide 5: Kalibrierschein
Die am Kalibrierschein angegebene Messunsicherheit ist praktisch nie ausreichend um die entsprechende Eingangsgröße hinsichtlich der Standardunsicherheit zu bewerten.
Es sind immer zusätzliche Kenntnisse oder sogar Messungen (Charakterisierungen) erforderlich.
Ein einzelner Kalibrierschein ist nicht hinreichend!

## Slide 6: Prüfungsschein (zu Spezifikationen)
Für einen ganzen Messbereich (anzeigendes Messgerät) sind Null
Keine Angabe von Messunsicherheiten Muss. Toleranzen Rechteckverteilung
Gültig für eine spezifizierte Zeitspanne ab Prüfung Keine mehr möglich!
Gültig für spezifizierte Umgebungsbedingungen (Bereich) Keine weitere Arbeit keine Aussage möglich!

## Slide 7: Prüfungsschein (zu Spezifikationen)
Für einen ganzen Messbereich (anzeigendes Messgerät) Keine weitere Arbeit – Abweichungen sind Null
Keine Angabe von Messunsicherheiten Muss aus den Spezifikationen abgeleitet werden. Toleranzen Rechteckverteilung
Gültig für eine spezifizierte Zeitspanne ab Prüfung Keine weitere Arbeit – nach der Zeitspanne aber keine Aussage mehr möglich!
Gültig für spezifizierte Umgebungsbedingungen (Bereich) Keine weitere Arbeit solange man im spezifizierten Bereich bleibt. Außerhalb keine Aussage möglich!

## Slide 8: Prüfungsschein (zu Spezifikationen)
Ein Prüfungsschein ist ein ideales Mittel um die entsprechende Eingangsgröße hinsichtlich der Standardunsicherheit zu bewerten.
Eine Korrektur ist nicht notwendig
Die Messunsicherheit muss vom Verwender aus den Spezifikationen eruiert werden. Kann aufwändig werden.
Eine etwaig am Schein angegebene Messunsicherheit darf keineswegs dafür herangezogen werden!

## Slide 9: Prüfungsschein (zu Spezifikationen)
Die Messunsicherheit ist praktisch immer größer als die einer dedizierten Kalibrierung.
Die Kalibrierunsicherheit der Prüfstelle bzw. die Unsicherheit ihrer Normale geht nur sehr indirekt in das Budget ein.

## Slide 10: Eichung
Für einen ganzen Messbereich (anzeigendes Messgerät) Keine weitere Null
Keine Angabe von Messunsicherheiten Muss aus
Gültig für die Dauer der Nacheichfrist Keine weitere Arbeit –
Gültig für Anwendungsbereich (Umgebung, Messgut, etc.) Keine weitere Arbeit –

## Slide 11: Eichung
Für einen ganzen Messbereich (anzeigendes Messgerät) Keine weitere Arbeit – Abweichungen sind Null
Keine Angabe von Messunsicherheiten Muss aus den VFG (nicht EFG!) abgeleitet werden. Rechteckverteilung!
Gültig für die Dauer der Nacheichfrist Keine weitere Arbeit – Nach Ungültigwerden der Eichung keine Aussage möglich!
Gültig für Anwendungsbereich (Umgebung, Messgut, etc.) Keine weitere Arbeit – im Anwendungsbereich. Außerhalb keine Aussage möglich!

## Slide 12: Eichung
Die Eichung ist das einfachste und sicherste Mittel um die entsprechende Eingangsgröße hinsichtlich der Standardunsicherheit zu bewerten. Es ist nicht mal ein Schein notwendig!
Die Messunsicherheit muss vom Verwender aus den veröffentlichten Verkehrsfehlergrenzen eruiert werden.
Eine etwaig am Schein angegebene Messunsicherheit darf keineswegs dafür herangezogen werden!

## Slide 13: Eichung
Die Messunsicherheit ist praktisch immer größer als die einer dedizierten Kalibrierung.
Die Kalibrierunsicherheit der Eichstelle bzw. die Unsicherheit ihrer Normale geht nur sehr indirekt in das Budget ein.

## Slide 14: Zusammenfassung
Messunsicherheit ist keine objektive Eigenschaft der Messung oder des Messobjektes
Sie ist ein Maß für die unvollständige Kenntnis über das Messverfahren
Der GUM ist eine standardisierte Methode um Unsicherheiten bei Messergebnissen zu beschreiben.
Gegenüber anderen Methoden bietet er sowohl prinzipielle als auch praktische Vorteile